## Gen2_scenario
update | 2022-10-25 |  |  |  | revision version 0.1
시스템 시나리오 (행 추가 필요 시 자유롭게 추가하여 작성 부탁 드립니다)
구분 | 환경 | 시나리오 | FW | HW | 모바일 앱
인이어 Power On | 인이어 배터리 정상 | 2개 인이어 모두 충전기에서 분리 | State: CHG(power off, 완충시) -> active or power on |  | N/A
| 인이어가 충전기 내 위치 |  | LED: Power on
| 충전기 전원 연결 or 연결되지 않은 상태 |  | VA or beep: Power on
| 인이어 배터리 정상 | 1개의 인이어만 충전기에서 분리 | 충전기에서 분리된 기기만 해당 |  | N/A
| 인이어가 충전기 내 위치 | 나머지 1개는 충전기 내 위치 | State: CHG(power off, 완충시) -> active or power on
| 충전기 전원 연결 or 연결되지 않은 상태 |  | LED: Power on
VA(beep): Power on
| 인이어 배터리 정상 | PD 상태의 인이어 터치 1초 이상 | State: power off -> active or power on |  | N/A
| 인이어가 충전기 바깥에 위치 |  | LED: Power on
| 인이어 2pcs 모두 PON 시키거나, |  | VA or beep: Power on
“1pcs만 PON” 에서 “2pcs PON” 시킬 때
| 1개 이상의 인이어 배터리 이상 | 1개 이상의 인이어 충전기에서 분리 | State: CHG -> active |  | N/A
| (low battery 또는 off) |  | Event: Low battery
| 인이어가 충전기 내 위치 |  | LED: Power on -> low battery
VA(beep): Power on -> low battery
| 1개 이상의 인이어 배터리 이상 | PD 상태의 인이어 터치 1초 이상 | State: power off -> power on -> power off (cut off) |  | N/A
| (low battery 또는 off) |  | Event: Low battery or cut off
| 인이어가 충전기 바깥에 위치 |  | LED: Power on -> low battery (cut off 시 power off)
VA(beep): Power on -> low battery
인이어 충전 | 인이어 배터리 정상, 또는 low battery, 또는 cut-off | 1개 이상 인이어를 충전기에 안착 시 | State: active (cut off 시 power off) -> CHG |  | N/A
LED: CHG
인이어 Power Down |  | BLE 연결 해제된 상태로 10분 이상 소요 | State: active -> power off |  | N/A
|  | 인이어 Cut-off 시 | LED: power off
VA(beep): power off (cut off시 low battery)
Peer-Pairing | 인이어 2pcs 모두 충전기에서 분리, | 인이어 2개 모두 터치입력 3초 이상 시 | State: active (not connected) -> peer paring |  | N/A
| 인이어 BT/BLE 모두 해제된 상태 |  | LED: peer pairing
peer pairng procedure: factory reset -> peer pairing
BT 페어링 및 연결(해제) | 인이어 Power On 상태 시 | 스마트폰과 페어링 및 연결 (또는 해제) | State: active == pairing, active -> connected connected -> active. |  | 사용자에게 연결 상태 알림
LED: connected or active
VA(beep): connected, disconnected
인이어 착용 | 아직 자극은 사용 전 | 인이어를 귀에 착용 | State: connected |  | 사용자에게 연결, 배터리 상태 알림
| 인이어 배터리 정상 상태 |  | PRX: IO changed (H -> L)
자극 사용 | 1pcs 이상 인이어 착용 | 스마트폰 APP 통해서 자극 시작 시 | if state == c && PRX == L, start stimulation |  | 자극 모드, 레벨 설정. 시작 버튼 누름
| 인이어 배터리 정상 상태 |  |  |  | 자극 상태 표시
스마트폰과 BT 연결 완료
자극 사용 해제 | 1pcs 이상 인이어 자극 사용 | 사용 중인 인이어 터치 1초 이상 클릭 시 | Stop stimulation |  | 자극 상태 표시
인이어 배터리 정상 상태
| 1pcs 이상 인이어 자극 사용 | 사용 중인 인이어 터치 1초 이상 클릭 시 | Stop stimulation |  | 자극 상태 표시
인이어 배터리 정상 상태
| 1pcs 이상 인이어 자극 사용 | 스마트폰에서 정지버튼을 클릭할 때, 또는 블루투스 연결 해제 시 | BT disconnection state: connected -> active |  | 연결 상태 표시
| 인이어 배터리 정상 상태 |  | Stop stimulation
충전기 충전 |  | 충전기에 USB 케이블을 통해 전원 연결 | State: active or power off -> CHG |  | N/A

## (참고용)Gen1
| Update date: | 2022-01-27
| 사용 시나리오(사용자) | 설명 | 구분 | FW | HW | 기구 | 모바일 앱
1) | 패키징 Open |  |  | 수행 없음 | 수행 없음
2) | Cradle을 충전 | - 최초 패키지 오픈 시 - 사용 후 보관 시 | In-ear | < In-ear 충전 시 > - Charging - 충전 완료 시 Sleep-mode 진입 < In-ear 충전 완료 시 > - Sleep-mode 유지 | Charging 및 sleep mode 확인 | 크래들의 C 커넥터에 충전케이블 연결
|  |  | Cradle | < 커버 닫힌 상태 > 크래들, 인이어 모두 충전 충전 완료 후 deep sleep-mode < 커버 오픈 상태 > 크래들 충전, 인이어는 충전X 충전 완료 후 active 상태로 대기 | 1. Charging 2. LED 주황색 켜짐 확인
| In-ear 충전 (Cradle 충전 아님) | - Cradle 내에 in-ear 보관 시 in-ear가 충전될 때 | In-ear | Charging 충전 완료 시 Sleep-mode 진입
|  |  | Cradle | In-ear 충전
3) | Air 페어링 | 인이어 기기 간 페어링 기구 조작 필요 | In-ear | 1. charging 전압 모니터링 2. 충전 전압이 버튼 신호 전압이 될 경우, 페어링모드 진입 3. Left 또는 Right와 무선 연결 4. | 수행 없음 | 크래들에 마운트 유지 | 1. 블루투스 기능 켜도록 안내 2. 사용자가 직접 블루투스 기능 켬 3.
|  |  | Cradle | 1. 크래들 홀센서 입력값 변화 센싱 2. Wake-up (Power-down 해제) 3. in-ear에 전달되는 전압 변경(?) | 1. 커버 오픈 시, 홀센서값 Low -> High 2. 버튼 입력 후, LED **색 *번 깜박임 1. 커버 닫힘 시, 홀센서값 High -> Low 1. 커버 오픈 시, 홀센서값 Low -> High | 1. 커버 오픈 2. 하단 버튼을 3초간 누름 유지
| BT 페어링 | 크래들 커버 오픈 시 인이어는 크래들에 안착 또는 탈착 시 | in-ear |  |  |  | ***_MIND을 찾아서 블루투스 페어링
4) | BT 연결 | 크래들 커버 오픈 시 인이어는 크래들에 안착 또는 탈착 시 | in-ear | 휴대폰과 연결된 in-ear와 연결 안 된 in-ear 간 BT 연결 | 수행 없음 | 수행 없음 | (아직 페어링/연결 안되었을 시) 1. 블루투스 기능 켜도록 안내 2. 사용자가 직접 블루투스 기능 켬 3. ***_MIND을 찾아서 페어링
|  |  | Cradle | Sleep mode | 수행 없음 | 수행 없음
| BLE 연결 | 크래들 커버 오픈 시 인이어는 크래들에 안착 또는 탈착 시 | in-ear | 1. 연결 대기 2. Advertising (100ms 주기) 후 연결 (L/R device Info.를 APP에 전송) 3. 앱과 통신 | 수행 없음 | 크래들 커버 오픈, 인이어는 크래들에 안착 또는 탈착 | 1. ***_MINDL, ***_MINDR 각각 연결 2. 기기 정보에서 배터리 잔량 표시
|  |  | Cradle | Sleep mode | 수행 없음
|  | - 최초 실행 시 | In-ear | 대기 | 수행 없음 |  | - 튜토리얼 모드 진입(사용자 정보 기입) - 성별, 생년월일, 피부타입
6) | APP 실행 |  | Cradle | Sleep mode | 수행 없음
|  | - (최초아님) 실행 시 | In-ear | 대기
|  |  | Cradle | Sleep mode
| 제품 착용 | 사용자 양이에 in-ear 착용 | in-ear | 1. 착용상태 체크용 데이터 송수신 - elect_detect=1 ->, elect_detect_ack, elect_detect_flag - elect_detect=0 -> 추후: 자극레벨을 가변하여, 사용자 맞춤형 자극레벨 세팅 가능한 지 분석 (시스템 특허내용 참고) | 1. 홀센서 통해 in-ear 탈착 확인 시, cradle의 충전모드 해제 1. ElectDetect용 자극 출력 확인. 2. 세기25V(Lv12), 펄스폭100us, On/Off time 없음 | 1. 양이에 착용 | 1. 착용상태 체크모드 진입 2. 30초 간 카운트다운 및 in-ear에서 ack 신호 전송 확인 3. 확인 안 될 시, 추가 30초 카운트 다운 실시 4. ~~~
|  |  | Cradle | Sleep mode | 1. 1. | 1. 1.
| 자극 조절 | 양이에 in-ear 착용할 채로 자극 조절 | in-ear | 1. 1. | 1. 자극 세기 조절에 따라 전압 크기 및 펄스폭 조절됨을 확인 2. 자극 모드 조절에 따라 정의된 파라미터의 자극이 출력됨을 확인
|  |  | Cradle | Sleep mode
| 제품 착용 해제 | 양이에서 in-ear 제품 착용 해제 | in-ear | 자극 출력 및 모드 유지 | ? | 해당 없음 | 해당 없음
|  |  | Cradle | Sleep mode | 해당 없음 | 해당 없음
| Cradle에 안착 | in-ear 제품을 cradle에 안착 | in-ear | in-ear 충전 모드 진입 | Sleep mode
|  |  | Cradle | Wake-up | 1. in-ear 충전 2. LED **색 깜박임 | 1. 커버를 오픈하여 in-ear를 각각 안착시킴 2. 상단 스펀지를 통해 in-ear가 충전단자와 잘 결합되도록 함
|  | Cradle 커버를 닫고 보관 | in-ear
Cradle 보관
Cradle