Firmware Specification

GEN2, allears

Ver 0.1

Revision History

| Revision | Date | History |
| --- | --- | --- |

Preface

이 문서는 allears Gen2 DEMO 프로젝트 Firmware 알고리즘 및 명령어 해설 문서이다.

Terms and Definition

Overview

- 이 문서에서 사용되는 용어들을 정의한다.

Terms

| Term | Description |
| --- | --- |

Introduction

- Gen2는 allears의 2세대 버전이다.

- 해당 실험 장치는 미주신경계를 자극하는 실험용 장치다.

- UART로 명령을 하여 자극의 세기나 설정 값을 변경하고 상태를 확인한다.

- 실험용 장치의 메인 컨트롤러는 Nucleo-64 형식의 STM32 L412RB MCU를 사용한다.

Version Format

Format

Number Meaning

- Major number

  - Numbering in order

- Minor number

- Numbering in order

- Sub-minor number

  - Numbering in order

- ASCII ‘B’ or ‘R’

- B: Beta version. Test or experimental version

- R: Release version Officially

Basic Concept

- PC와 메인 MCU는 UART 통신으로 데이터를 주고받는다.

- PC와 주고받은 데이터를 기반으로 MCU는 자극 회로를 제어한다.

Hardware Basic Diagram

- ST MCU 보드는 STEP UP에 PWM 출력의 전압을 제어하며 전압 데이터 값을 피드백 받는다.

- ST MCU 보드는 STIMULATOR에 자극 파형을 출력한다.

- STIMULATOR의 파형 출력이 PEAK DETECTION 블록의 입력으로 들어가며 PEAK DETECTOIN 블록에서 피크 값을 ST MCU 보드에 보내준다.

- ST MCU 보드는 PEAK DETECTION에서 나오는 피크의 출력 유무를 제어할 수 있다.

Electrical Stimulation

Concepts

Electrical Stimulation Parameters

- 하나의 자극 펄스는 하나의 Cathode와 하나의 Anode로 이루어진다.

- 1s / Period = stimulation pulse Frequency

- Cathode와 Anode의 Pulse width는 같다.

- Cathode가 먼저 출력 되고, Dead Time 이후에 Anode를 출력한다.

- 전기 자극이 출력되는 동안에는 충전 전압을 방전하고, 전기 자극이 멈추는 동안에 전압을 충전한다.

Electrode Charging

- 전기 자극에서 사용되는 전압을 충전한다.

- 충전되는 전압은 일정하게 유지되어야 한다.

- Control points

| Control points | Description |
| --- | --- |
| volt_ctrl | 전압 수준을 제어 |
| monitor_volt | 충전된 전압 수준을 확인/현재 전압 출력 수준 |
| stimul_volt | 전기 자극으로 출력되는 전압. 방전 시 전압 출력 목표 전압 |

Electrical Stimulation

- 전기 자극의 수준들 제어한다.

- 출력되는 전기 자극의 정도는 착용 상태를 확인하는데 사용된다.

- Control points

| Control points | Description |
| --- | --- |
| ca_ctrl | cathode 전극의 파형 출력을 제어 |
| an_ctrl | anode 전극의 파형 출력을 제어 |
| cathode | 출력 되는 전기 자극의 전극의 하나 |
| anode | 출력 되는 전기 자극의 전극의 하나 |

Electrical Stimulation Level

| 자극 레벨 | 출력 전압 (V) | 펄스 폭(us) |
| --- | --- | --- |
| Level 0 | 0 | 0 |
| Level 1 | 40 | 50 |

Peak Detection

- 자극의 피크 감지기능의 작동 유무를 제어한다.

- 출력된 피크의 정보를 기반으로 임피던스를 측정하는데 사용한다.

- Control points

| Control points | Description |
| --- | --- |
| peak_val | 입력되는 Peak 값 |
| peak_pwr_on | Peak 감지 기능의 전원부를 제어 |
| peek_on | Peak 감지 기능의 출력부를 제어 |

Peak Detection Level

Voltage (V)

0 ~ 42 (여유2V 줌)

System Peripheral Index

- ADC – ADC DMA

- TIMER – Timer Update Event / PWM PULSE

- GPIO – LED / Button / Current DAC Control

- UART – Shell Command Read/Write

- FLASH – DATA SAVE / LOAD

코드의 폴더 구조 – 파일 별 기능 설명

Td_adc.c / td_adc.h

- ADC 관련 FSM이 돌아가는 곳이다. ADC 관련 계산을 수행한다.

Td_btn.c / td_btn.h

- 버튼에 대한 상태 값을 제어한다.

Td_flash_memory.c / Td_flash_memory.h

- Flash 메모리에 값을 저장하거나 읽어 들이는 기능을 수행한다.

Td_led.c / Td_led.h

- LED에 대한 상태 값을 제어한다.

Td_retarget.c

- UART 출력을 printf 함수로 출력할 수 있도록 재 지정한다.

Td_private.h / td_schdule.h

- 펌웨어 버전, 딜레이 시간 값을 Define 한다.

Td_shell.c / td_shell.h

- UART로 특정 명령어가 들어오면 실행할 기능을 가진 함수를 호출한다.

- 일정시간동안 UART로 입력이 없으면 들어왔던 데이터를 초기화한다.

- 특정 형태로 출력할 함수를 내포하고 있다. Ex) HEX 형태

Td_stim_setting.c / Td_stim_setting.h

- UART로 들어온 특정한 명령을 수행한다. 자세한건 UART Command 참고

- UART로 들어온 데이터를 파싱 한다. 추출된 데이터를 반영하여 제어한다.

Td_sys_common.c / Td_sys_common.h

- 장치의 프로그램이 시작될 때 초기 값을 설정한다.

- 오류가 발생할 때 처리하도록 한다.

Td_sys_fsm_state.c / Td_sys_fsm_state.h

- 장치의 시스템을 FSM 디자인 기반으로 PWM 펄스 제어, LED 출력, ADC계산 시작 등을 제어한다.

Td_system_timing.c

- 함수 내에서 ADC에서 계산된 값을 기반으로 하여Step-up을 특정 시간마다 피드백 제어를 한다.

- 이 함수는 타이머 기반으로 돌아가며 주기는 100ms다.

Td_uart2.c

- UART2번에 대한 입력을 처리한다.

- 들어온 데이터를 인터럽트로 읽으며 읽은 데이터는 Queue에 넣는 기능을 한다.

- UART2번의 Queue 관리를 도맡아서 한다.

Main 스케줄러

Main의 스케줄러는 시스템에서 사용하는 주변장치의 스케줄을 관리한다. 스케줄러 내부의 각 주변 장치는 FSM과 스케줄러에 따라서 상태를 업데이트하고 동작하게 된다.

구성요소

FSM Handler, Button Handler, LED Handler, ADC Handler, UART Input Prints

System FSM Diagram

- INIT 상태

- 시스템에서 전원을 넣고 넘어오는 상태다.

- 해당 상태에서는 내부 메모리에 저장한 데이터를 불러오며, 이를 실패할 경우 기본 값으로 설정하게 된다.

- IDLE 상태

- INIT 상태가 끝나고 아무것도 하지 않는 상태다.

- 버튼 입력 이벤트 또는 UART 시작 커맨드로 RUN 상태에 진입할 수 있다.

- UART 명령어를 통해 파형의 주기, 펄스 폭, Dead Time을 설정하고 저장하며, 볼 수 있다.

- RUN 상태

- 자극 파형이 나오는 상태다.

- 버튼 입력 이벤트 또는 UART 정지 명령어로 IDLE 상태에 진입할 수 있다.

- 설정한 값을 볼 수 있으며, 해당 상태에서는 값 설정변경이 불가능하다.

- ERROR 상태

- 칩 자차에서 발생한 오류로 인해 아무런 동작이 되지 않는 상태다. 해당 상태에서는 시스템 리셋을 실행한다.

Button Handler

스케줄러 내부에서 버튼 Handler가 돌아가며 입력에 따라서 FSM 상태가 변경이 된다.

| Button Event | State | Button action |
| --- | --- | --- |
| Pressed | IDLE | Start stimulation |
| Pressed | RUN | Stop |
| Pressed | ERROR | No action |

LED Handler

스케줄러 내부에서 LED Handler가 돌아가며 FSM 상태에 따라서 LED 상태가 변한다.

| LED | State | Indication |
| --- | --- | --- |
| Green | IDLE | LED OFF |
| Green | RUN | LED ON |
| Green | ERROR | LED blinks 10 times in 3sec |

UART 구현 방법 - Shell Command

Queue 입력 처리

UART 입력은 시스템의 가장 중요한 부분이며 이는 데이터를 읽는 이벤트가 있을 때 우선적으로 먼저 처리해야 하므로 인터럽트로 방식으로 데이터를 읽어 들여야만 한다. 명령어를 처리하는 순서는 다음과 같다.

- 시리얼 터미널 창에서 데이터를 인터럽트로 읽어 Queue에 데이터를 넣는다.

- Main문의 Shell CMD Handler에서 pooling방식으로 들어온 데이터 중 엔드 문자가 들어오면 Queue에서 명령어에 해당하는 문자가 순서대로 들어왔는지 확인한다.

- 확인이 되면 해당 명령어를 실행한다. 이후 Queue 데이터를 초기화한다.

명령어 처리 순서

- 먼저 Queue에 들어온 데이터가 메시지 명령 규칙대로 들어왔는지 확인한다.

- “#set”, “#get” 또는 admin 명령이 들어온 것이 확인되면 명령어의 길이, 뒤에 들어온 문자를 비교 연산하여 해당하는 입력이 어떤 명령어인지를 판단한다.

- 명령어 판단이 되면 해당하는 데이터 처리 함수를 호출하여 구문 분석을 한 뒤 들어온 문자열에서 데이터를 추출한다.

EX>>

- 추출한 데이터를 반영해야 될 곳에 반영을 한 뒤 추출한 값을 “#res” 형태로 출력한다.

- 이후 끝나면 Queue가 초기화 된다.

출력 처리

UART 출력은 시스템에서 디버깅 및 동작 확인용으로 사용한다. 따라서 입력보다는 우선순위가 낮으므로 DMA방식 출력이 아닌 일반적인 UART 출력을 사용한다.

단 시리얼 터미널에서 문자 1개씩 입력할 때 마다 입력한 문자를 출력해줘야 한다. 이는 main문에서 스케줄러 내부에서 1개씩 출력하게 된다.

UART Command

자극 관련 명령어와 응답 메시지를 UART를 통해 송수신한다.

메지지 및 명령어 규칙

- 모든 명령어는 접두어로 “#”을 사용한다.

- 시스템의 중요한 명령어 5개는 “#”을 제외한 접두어가 없다.

- 시작, 정지, 저장, 공장초기화, 버전정보

- 값을 세팅할 때는 접두어로 “#set” 가 붙는다.

- Ex) #setDT

- 설정한 값을 읽어올 때는 접두어로 “#get” 가 붙는다.

- Ex) #getDT

- #set, #get에 대한 응답 메시지는 접두어로 “#res”가 붙어 나온다.

- Ex) #resDT

- 에러 코드는 접두어로 “#Error” 가 붙으며 에러 코드번호는 “-“로 구분한다.

- Ex) #Error-1

- 그 외 시스템 메시지는 형식이 없다.

Command and Response Format

Admin Command

| Command type | Description |
| --- | --- |
| #start | 자극 시작 명령어 |
| #stop | 자극 중지 명령어 |
| #save | 설정한 펄스 폭, 주기, Dead Time 등의 데이터를 저장하는 명령어 |
| #factoryreset | 설정된 값을 초기 값으로 설정하는 공장초기화 명령어 |
| #help | 명령어 매뉴얼 출력 |
| #version | 버전 정보를 확인 |

Parameter Command

| Parameter type | Description |
| --- | --- |
| #setDT,xxx | 입력범위 1 ~ 100us, 10us 단위 펄스와 펄스 폭 사이의 간격 시간을 설정하는 명령어 EX) #setDT,100 => Dead Time 100us 로 설정함 |
| #setPW,xxx | 입력범위 1 ~ 1000us, 100us 단위 펄스 폭을 설정하는 명령어 EX) #setPW,1000 => 펄스 폭 1000us 로 설정함 |
| #setHZ,xxx | 입력범위 1 ~ 30Hz, 1단위 펄스의 주기를 설정하는 명령어 EX) #setHZ,30 => 30Hz 설정함 |
| #setVPW | step-up 관련 펄스 폭을 설정함. (0~30)/디버깅시에만 사용 권장함 |
| #setVOL | 출력되어야 할 Set-up 전압 값을 설정함 (0~45) |
| #setDAC | 전류세기를 단계별로 제어함 (0 ~ 15) 해당 명령은 입력 값에 따라서 GPIO를 4Bit 형태로 제어하게 된다. DAC3; DAC2; DAC1; DAC0. 0; 0; 0; 0. > 참고: 제일 낮은 BIT가 DAC 0번이다. 10진수; GPIO 형태(0:LOW / 1: HIGH). 0; 0 0 0 0. 1; 0 0 0 1. 2; 0 0 1 0. 3; 0 0 1 1. 4; 0 1 0 0. 5; 0 1 0 1. 6; 0 1 1 0. 7; 0 1 1 1. 8; 1 0 0 0. 9; 1 0 0 1. 10; 1 0 1 0. 11; 1 0 1 1. 12; 1 1 0 0. 13; 1 1 0 1. 14; 1 1 1 0. 15; 1 1 1 1. |

| #getDT | 설정된 Dead Time 출력 |
| --- | --- |
| #getPW | 설정된 펄스 폭 출력 |
| #getHZ | 설정된 펄스 주기 출력 |
| #getVPW | 설정된 step-up 관련 펄스 폭을 설정함. |
| #getVOL | 설정된 출력되어야 할 Set-up 전압 값을 설정함 |
| #getDAC | 설정된 전류세기를 단계를 출력함 |
| #getALLPRM | 설정된 모든 값 출력 |

Parameter Response Message

| Message type | Description |
| --- | --- |
| #resDT: XXX | #setDT, #getDT 출력에 대한 형식이다. XXX는 설정된 값 |
| #resPW: XXX | #setPW, #getPW 출력에 대한 형식이다. XXX는 설정된 값 |
| #resHZ: XXX | #setHZ, #getHZ 출력에 대한 형식이다. XXX는 설정된 값 |
| #resVPW: XXX | #setVPW, #getVPW 출력에 대한 형식이다. XXX는 설정된 값 |
| #resVOL: XXX | #setVOL, #getVOL 출력에 대한 형식이다. XXX는 설정된 값 |
| #resDAC: XXX | #setDAC, #getDAC 출력에 대한 형식이다. XXX는 설정된 값 |
| #resALLPRM DT: XXX PW: XXX HZ: XXX VPW: XXX VOL: XXX | #getALLPRM 출력에 대한 형식이다. XXX는 설정된 값 |

Error Codes

| Error code | Description |
| --- | --- |
| #Error-1 | System Fault Exception 에러 처리: 이후 시스템을 리셋을 한다. |
| #Error-2 | 설정한 값을 내부 메모리에 저장 실패 에러 처리: 사용자가 저장을 재 시도한다. |

ADC Handler구현 – ADC FSM

참고사항

- ADC는 시스템과 마찬가지로 FSM으로 구현되었다. ADC Handler의 존재 의의는 ADC FSM 상태가 변경될 때 업데이트를 하는데 의의가 있다.

- ADC는 2개의 채널을 사용하며 1개는 Step-up 1개는 Peak Detection을 위해 사용한다.

- Step UP 피드백: ADC – Feedback, TIMER Step-up Pulse 참고 바람

- Peak Detection: TIMER – Peak Detection 참고 바람

- Step-up 관련 ADC는 FSM에 따라 동작을 하고 Peak Detection은 타이머 이벤트에 따라 동작을 하게 된다.

- 비고: ADC DMA Conversion 시간은 20us가 채 되지 않습니다.

- 설정한 값에 따라 채널 1의 ADC DMA는 시작하면 연속적으로 읽는 것이 아닌 ADC Conversion 할 때 마다 코드에서 설정한 버퍼 크기만큼 읽어 들입니다.

- 설정한 값에 따라 채널 2의 ADC DMA는 타이머 주기마다 Conversion을 하여 연속적으로 ADC를 읽어 들입니다. 해당하는 타이머를 시작할 때 같이 Conversion 해주면 됩니다.

설정 값

- ADC 1채널 파라미터

- ADC 1채널 NVIC

- ADC 1 채널 DMA

- ADC 2 채널 - TRGO

ADC 1번 채널과 그 외 나머지는 같다.

- ADC 2 채널 – TRGO 타이머

타이머에서 Trigger Event Selection TRGO를 해당하는 타이머에서 활성화한다.

이리 하면 타이머 관련 이벤트가 있을 때 마다 ADC Conversion을 하게 된다.

ADC FSM

- ADC INIT 상태

- 시스템에서 전원을 넣고 넘어오는 상태다.

- ADC IDLE 상태

- INIT 상태가 끝나고 아무것도 하지 않는 상태다.

- 버튼 입력 이벤트 또는 UART 시작 커맨드로 RUN 상태에 진입할 수 있다.

- ADC RUN 상태

- 자극 파형이 나오는 상태다.

- 버튼 입력 이벤트 또는 UART 정지 명령어로 AD IDLE 상태에 진입할 수 있다.

- 또한 ADC를 Conversion을 하면 ADC Conv OK 상태로 넘어간다.

- ADC Conv OK상태

- ADC의 데이터를 읽어 Conversion 한 상태다.

- 해당 상태에서는 ADC 읽기를 멈추게 되며 타이머 기반으로 돌아가는 Data Print 이벤트를 기다린다.

- 해당 상태는 Step up 관련하여 Feedback 제어를 하게 된다. Step-up Feedback 참고 바람.

- ADC Print OK상태

- Conversion 한 데이터를 타이머 기반으로 돌아가는 출력 이벤트를 통해 출력하고 난 다음 출력을 완료한 상태이다. 타이머는 100ms 마다 ADC 데이터를 출력하게 된다.

- 따라서 ADC를 읽고 출력하는데 100ms 주기로 실행한다. 이는 Step up Feedback 제어 주기와 관련이 있다.

- 이후 다음 사이클 때 상태를 ADC RUN 상태로 전환해 다시 Conversion 한다.

- ADC ERROR 상태

- ADC에서 Error Callback이 발생한 오류로 아무런 동작이 되지 않는 상태다. 해당 상태에서는 ADC 자체를 리셋 한다.

ADC – Feed Back Voltage Calculation

서론

Step up에서 입력한 전압 값과 실측한 전압 값을 비교 연산하여 펄스 값을 가감하게 된다.

이에 따라 펄스 값을 가감하기 전에 Feedback 해야 할 전압 값을 계산해야 하는데 이 ADC 값이라는 것은 칩에서 다른 IO를 사용하지 않고 매우 안정된 회로에서는 3.3 V == 4095 (ADC 12bit) 같이 매우 이상적인 값이 나오지만 사용하는 시스템 전원이 불안정 하던가 아님 MCU의 전력을 다른데 소모하여 ADC 값이 괴상하게 나온다든가, 온도, 습도 등으로 각 소자가 영향을 받아 이상적인 값을 계산하기에는 매우 힘든 상황이 발생할 것이다.

이 상황을 해결하기 위해서는 전압 값을 실측하고 이 해당하는 전압의 ADC 값을 일일이 측정해 레퍼런스 값을 만들어야 한다.

따라서 ADC 값은 절대적인 값의 계산이 아니라 특정 전압일 때 ADC의 특정 범위에 있는 것을 실측하여 테이블을 만들어 계산하는 것이 훨씬 정확하다.

요약하자면 3.3 V == 4095 (ADC 12bit) 라는 생각을 집어치우란 말이다.

위 그림은 STEP UP 회로의 PWM 값을 변화하며 실측한 전압 값을 테이블 표로 만든 것이다. 표에 있는 것처럼 PWM 값을 변화하였을 때 전압의 MIN, MAX 값의 차이가 최대한 안정적인 테이블을 사용해야 한다. 또한 그 특정 전압일 때 ADC의 평균적인 값을 산출하여 테이블에 넣어야 한다. (타이머 CNT 값: PWM 펄스 폭)

Table로 구한 ADC값으로 전압 값 계산하기

TIMER – Stimulation Pulse

참고 문서

- test_pwm_delay.docx, test_stimul_pulse.docx 참고

- PWM2: TIM2 CH2 – Anode Control

- OC4: TIM2 CH4 – Cathode Control

- OC1: TIM2 CH1 – Current Source Control

- OC들은 전부 PWM이 아니지만 PWM 펄스가 SW에 의해 출력이 된다.

- PWM DMA 방식으로 구현이 되며 START CMD 또는 버튼 입력으로 시작한다.

조건

- Anode와 Cathode의 펄스폭은 PW + 2s고 d ≥ 2s 다.

- Current 펄스폭은 “PW” 이며PWM 펄스 유형이 아니다.

- 펄스 타이밍 계산표

| Points | Timing |
| --- | --- |
| S | 0 |
| T1 | s |
| T2 | Pw + s |
| T3 | Pw + d |
| T4 | Pw + d + s |
| T5 | 2pw + d + s |
| T6 | 2pw+d+2s |

TIMER – Step-up Pulse

참고 문서

- test_stepup_pulse.docx

Condition

- 원하는 전압 값을 입력 받은 후 펄스 폭을 조정하여 전압 값을 제어합니다.

- 전압 값을 Feed back 받아 입력한 값을 유지할 수 있도록 합니다.

- 타이머 이벤트 발생시 ADC FSM State가 ADC_CONV_OK일 때 전압 값을 계산하여 Feed back 받아 펄스 폭을 가감할 수 있도록 만듭니다. (피드백)

비고: ADC DMA Conversion 시간은 20us가 채 되지 않습니다.

Description

STEP UP VOLTAGE Description

- T1: Step-up voltage rising time

- T2: Voltage keeping Time

- T3: Step-up voltage falling time

T1 Description

- 전압 값이 올라갈 때는 타이머 업데이트 이벤트가 10번 발생하여 1초 주기로 ADC 상태가 ADC_CONV_OK 일 때 펄스 폭을 증가시킵니다. *(ADC_CONV_OK: ADC 변환 완료)

- 입력한 전압 값에 도달하면 T2로 넘어가 100ms 주기로 Feedback 합니다.

T2 Description

- A: 상한 범위 값: 42.0v

- B: 목표 값: 40.0v

- C: 하한 범위 값: 38.0v

- D: Feedback 주기: 100ms

- EFFECT RANGE: 1.4v

- 타이머 업데이트 이벤트가 100ms 주기로 ADC 상태가 ADC_CONV_OK 일 때 펄스 폭을 가감합니다. (피드백)

T3 Description

- 전압 값이 내려갈 때는 타이머 업데이트 이벤트가 100ms 주기로 ADC 상태가 ADC_CONV_OK 일 때 펄스 폭을 감소시킵니다. (피드백)

TIMER – Peak Detection